Объявление № 19

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Аппарат управляемой и оксигенотерапии портативный  пневматический  на переносной платформе | шт | Аппарат на переносной платформе предназначен для проведения искусственной вентиляции легких пострадавшим при авариях и несчастных случаях. Не требует электропитания.  Аппарат имеет возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 Мпа, а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом емкостью 2 литра), давлением 15 МПа.  Каркас сумки выполнен из надежной цельнометаллической конструкции, обшитой специальной сверх­прочной водо- и грязеотталкивающей тканью. Сумка-платформа оснащена ручкой и ремнем для переноски, креплением к носилкам, пристенным креплением.  Аппарат предназначен для взрослых и детей от шести лет и старше.  **Аппарат обеспечивает проведение следующих реанимационных (дыхательных) мероприятий:**  а) управляемую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с переключением дыхательного цикла по времени, с активным вдохом и пассивным выдохом взрослых и детей старше 6 лет;  в) оксигенотерапию (ингаляцию) кислородом и кислородно-воздушной смесью взрослых и детей старше 6 лет.  **В режиме ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает:**   * минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 3 до 20 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 15%; * минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 2 до 8 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 15%; * частоту вентиляции в пределах от 10 до 50 1/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3% . * отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2 * концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 50 ± 5%; * максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 50 ± 5 см. вод. столба; * возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 Мпа.   **В режиме Ингаляция для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает:**   * минутную ингаляцию кислородом в пределах от 2 до 20 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений - 15%; * концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси от 50 ± 5%; * максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, 50 см. вод. столба; * возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,6 Мпа.   Масса аппарата (без сумки, баллона и редуктора) не более 1,5 кг.  Масса аппарата в полной комплектации: не более7,5 кг.  Габаритные размеры аппарата (мм) не более: 237 x 164x 100 мм  Габаритные размеры аппарата на переносной платформе: не более 455х345х220. Комплектация:  * Аппарат ИВЛ * Кислородный баллон 2 л. с редуктором * Металлическая конструкция для крепления к стене салона автомобиля * Маска лицевая * Шланг питания * Дыхательный контур * Нереверсивный клапан   **Наличие:**  - Регистрационное удостоверение МЗ РК  - Руководство пользователя на русском языке  Гарантийный срок, не менее 24 мес.  Срок поставки-30 календарных дней | 2 | 612 000тг | 1 224 000тг |
|  | Итого |  |  | 2 |  | 1 224 000тг |

Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 108 Правил.

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 00 мин 08.12.2017г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 00 мин 15.12.2017г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 17ч. 00 мин. 15.12.2017г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:30 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru