Объявление № 31

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева, г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30октября 2009 года № «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» с внесенными изменениями. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Монитор фетальный | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  *п/п* | *Наименование комплектующего* | *Краткая техническая характеристика комплектующего* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* | | *Основные комплектующие* | | | | | 1 | Блок аппарата базовый | Габариты: 296(Ш) х 305.5 (В) х 92.5 (Г) мм  Вес: около 2.9 кг (без батареи)  Дисплей 320x240 STN Цветной дисплей 4.7 дюйма  Регистратор  Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати: 1, 2, 3 см/минуту  Функцию подачи бумаги  Сетка координат на бумаге: Вкл\выкл  Контраст печати: 1, 2  Период авто печати: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60  Эмбриональное перемещение: Вкл\выкл  **Внешняя связь**  RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция)  **Спецификации электропитания**  Адаптер электропитания;  Вход 100-240В, 50~60Гц, 1.2A выход 18В, 2.5A  Защита от нарушения энергоснабжения  Точность СРЭ: ±1 уд/м и т сверх нормальной амплитуды СРЭ  **Измерение МС**  Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком  Частотная характеристика: Постоянный ток ~ 0.5 Г ц  Управление опорным сигналом (Нулевой): Выключатель одного соприкосновения Амплитуда измерения: 0 ~ 99 единиц | 1 шт. | | 2 | Ультразвуковой датчик | Измерение СРЭ  Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса  Частота ультразвука: 1.0 МГц  Мощность ультразвука: <10мВ/см2  Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция  Амплитуда измерения: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин) | 1 шт. | | 3 | Датчик маточных сокращений | Эмбриональное Измерение Перемещения  Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса  Регистрация Метода:  1. Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения.  2. Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог. | 1 шт. | | 4 | Пояса для датчиков | Пояс для крепления, фиксирования датчиков | 2 шт. | | 5 | Адаптер и кабель питания | Кабель подключения к электропитанию | 1 шт. | | *Дополнительные комплектующие* | | | | | 6 | Отметчик режимов | Отметчик режимов | 1 шт. | | *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | | | 1 | Бумага для устройства регистрационных данных | рулонная бумага, бумага для отчетов | 1 шт. | | 2 | Гель | Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств. | 1 шт. |   **Требования к условиям эксплуатации**  **Спецификации окружающей среды**  Температурный интервал  Эксплуатация: 15 - 30°С  Хранение: -10 до 60^  Амплитуда относительной влажности  Эксплуатация: 30 ~ 85%  Хранение: 20 ~ 95%  Атмосферное давление  Эксплуатация: 70 ~ 106kPa  Хранение: 70 ~ 106kPa  **Гарантия**  Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев с даты вода в эксплуатацию*.* Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Руководство пользователем на русском языке.  Срок поставки: 15 календарных дней | шт | 1 | 273 790 | 273 790 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 273 790 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 14 ч. 00 мин 24.08.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 14 ч. 00 мин 31.08.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 15 ч.00 мин. 31.08.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки: 15 календарных дней с момента подписания договора(по заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.108 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главы 4 Правил.

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Медицинские изделия требующие сервисного обслуживания должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** [apt62@bk.ru](mailto:apt62@bk.ru)