Утверждаю

и.о.директора КГП на ПХВ

«Районная больница района Магжана

Жумабаева» **КГУ «Управление**

**здравоохранения акимата Северо-**

**Казахстанской области»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Т.Сагандыкова

## Техническая спецификация

**Камера дезинфекционная в комплекте с парогенератором**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** | | | |
| **1** | **Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ)**  *(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Камера дезинфекционная в комплекте с парогенератором** | | | |
| **2** | **Наименование МИ , относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)* |  | | | |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МИ*  *(в соответствии с государственным реестром МИ )* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | **Технические характеристики:** | Камера дезинфекционная c парогенератором для паровоздушной дезинфекции одежды, обуви, постельных принадлежностей и других предметов. Применяются в стационарных лечебных и лечебнопрофилактических учреждениях. Отдельное оборудование работающее в комплексе : 1. Камера дезинфекционная - габаритные размеры не более мм 2520 + 10, 1674 + 8, 2500 + 10, Внутренние размеры дезкамеры не менее мм: 2200 + 8, 950 + 3, 1600 + 8. Рабочий объем не менее м 3-3,3; Масса дезкамеры кг, не более 1600; Рабочая температура внутри дезкамер — от 40 до 98°С с предельным отклонением в контрольной точке +2°С. Дезкамера работает от сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В +10% и частотой 50 Гц; Номинальная потребляемая мощность не более-1,5 кВт. 2. Парогенератор электрический - для пароснабжения дезинфекционных камер водяным насыщенным паром в учреждениях здравоохранения, не имеющих централизованного пароснабжения. Режим работы парогенератора - автоматический. Производительность 100 кг/ч. Рабочее давление, кгс/см 2 0,7—3,0 (поддерживается автоматически в заданном диапазоне). Потребляемая мощность не более 85кВт . Питание от сети переменного тока 380 В 50 Гц. Габаритные размеры, мм 1200х600х1600. Масса парогенератора, кг 400. Монтажные требования: Давление подачи пара в камеру не должно превышать 0,2-0,24 МПа (2-2,4 кгс/см2). Максимально допустимое давление воды на входе не должно превышать 5,5 кгс/см2. Поставка и разгрузка товара включены в стоимость товара и осуществляются в рабочее время с 9.00 до 18.00 часов. Монтаж дезинфекционной камеры, установка и пусконаладочные работы производятся за счёт средств поставщика. | 1 шт. |
| 2 | **Принципы работы дезинфекционной камеры** | В дезкамере производят дезинфекцию объектов по паровоздушному и пароформалиновому методам.  **По пароформалиновому методу**:обеззараживают вещи, портящиеся при температуре выше +57-59С: кожаные, меховые, резиновые, обувь и т.д.  **По паровоздушному методу:** обеззараживают вещи, не портящиеся при температуре выше +60С: хлопчатобумажные, клеенчатые, шелковые, цветные вещи из бархата, из шелка натурального и синтетического типа капрон, а также одеяло, подушки, матрацы.  Нательное и постельное белье, особенно загрязненное выделениями больных (моча,гной,кровь и т.п.) не рекомендуется обеззараживать в дезкамере- его следует обеззараживать в дезинфицированных растворах.  Вещи загружаются в дезкамеру развешанными на специальных вешалках тележки, на которой смонтированы две направляющие для размещения в них вешалок для одежды и матрацев.  Вдоль боковых стенок тележки расположены опоры для полок для размещения обуви. | |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP пункт назначения: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 | | | |
| **5** | **Срок поставки МИ и место дислокации** | 60 календарных дней, с момента подписания договора Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Доставка, установка, пуско-наладочные работы, обучение персонала на рабочем месте.  Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |