**«БЕКІТЕМІН»**

**«Солтүстік Қазақстан облысы**

**әкімдігінің денсаулық сақтау**

**басқармасы» КММ**

**«Мағжан Жұмабаев ауданының**

**аудандық ауруханасы»**

**ШЖҚ КМК директорының м.а.**

**Г.Т. Сағандықова**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Техникалық ерекшелік

**Жиынтықта бу генераторы бар дезинфекциялық камера**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/р№** | **Критериялар** | **Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну қасиеттеріне) қойылатын талаптар** | | | |
| **1** | **Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ)** атауы  (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, Мемлекеттік тізілімге сәйкес) | **Жиынтықта бу генераторы бар дезинфекциялық камера** | | | |
| **2** | **Өлшем құралдарына жататын МИ атауы** *(моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып)* |  | | | |
| **3** | **Жинақтауға қойылатын талаптар** | *р/р№* | *ЖИЫНТЫҚТАУШЫ-НЫҢ атауы*  *(мемлекеттік тізілімге сәйкес)* | *Моделі / маркасы, каталог нөмірі, ЖИЫНТЫҚТАУШЫНЫҢ қысқаша техникалық сипаттамасы* | *Қажетті саны*  *(өлшем бірлігін көрсете отырып)* |
| *Негізгі компоненттер* | | | |
| 1 | **Техникалық сипаттамасы:** | Киімді, аяқ киімді, төсек-орын жабдықтарын және басқа да заттарды бу-ауа дезинфекциясына арналған бу генераторы бар дезинфекциялау камерасы. Стационарлық емдеу және емдеу-профилактикалық мекемелерде қолданылады. Кешенде жұмыс істейтін жеке жабдық: 1. Дезинфекциялық Камера - габариттік өлшемдері мм артық емес 2520 + 10, 1674 + 8, 2500 + 10, дезкамераның ішкі өлшемдері кемінде мм: 2200 + 8, 950 + 3, 1600 + 8. Жұмыс көлемі м 3-3,3 кем емес; дезкамераның салмағы кг, 1600 артық емес; Дезкамераның ішіндегі жұмыс температурасы-40-тан 98°с-қа дейін, бақылау нүктесінде шекті ауытқуы бар +2°С. Дезкамера номиналды кернеуі 380 В +10% және жиілігі 50 Гц үш фазалы айнымалы ток желісінен жұмыс істейді; номиналды тұтыну қуаты-1,5 кВт-тан аспайды. 2. Электр бу генераторы - орталықтандырылған бу жабдығы жоқ денсаулық сақтау мекемелерінде дезинфекциялық камераларды сумен қаныққан бумен бумен жабдықтауға арналған. Бу генераторының жұмыс режимі-автоматты. Өнімділігі 100 кг/сағ. Жұмыс қысымы, кгс/см 2 0,7—3,0 (берілген диапазонда автоматты түрде ұсталады). Тұтынатын қуаты, артық емес 85кВт . Айнымалы ток желісінен қуат 380 В 50 Гц. Габариттік өлшемдері, мм 1200х600х1600. Бу генераторының салмағы, 400 кг.  Орнату талаптары: камераға бу беру қысымы 0,2-0,24 МПа (2-2,4 кгс/см2) аспауы керек. Кірудегі судың рұқсат етілген ең жоғары қысымы 5,5 кгс/см2-ден аспауы тиіс. Тауарды жеткізу және түсіру тауардың құнына енгізілген және жұмыс уақытында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге асырылады. Дезинфекциялау камерасын монтаждау, орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстары өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі. | 1 шт. |
| 2 | **Дезинфекциялық камера жұмысының принциптері** | Дезкамерада объектілерді бу-ауа және бу-формалин әдістері бойынша дезинфекциялау жүргізіледі.  Пароформалин әдісі бойынша: +57-59с жоғары температурада бүлінетін заттарды зарарсыздандырады: былғары, үлбір, резеңке, аяқ киім және т. б.  Бу-ауа әдісі бойынша: +60С жоғары температурада нашарламайтын заттарды: мақта-мата, клеенка, Жібек, барқыттан, табиғи және синтетикалық капрон түріндегі жібектен жасалған түрлі-түсті заттарды, сондай-ақ көрпе, жастықтар, матрастарды зарарсыздандырады.  Іш киім мен төсек - орын жабдықтарын, әсіресе науқастардың бөлінділерімен (зәр,ірің,қан және т.б.) дезкамерада зарарсыздандыру ұсынылмайды-оны дезинфекцияланған ерітінділерде зарарсыздандыру керек.  Заттар арнайы ілгіштерге ілінген арбаның дезкамерасына салынады, онда киім ілгіштері мен матрастарға арналған ілгіштерді орналастыру үшін екі бағыттаушы орнатылады.  Арбаның бүйір қабырғаларында аяқ киімді орналастыруға арналған сөрелер бар. | |
| **4** | ***МИ жеткізуді жүзеге асыру шарттары***  *(ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)* | DDP тағайындау пункті: СҚО, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ., Мир көшесі 8 | | | |
| **5** | **МИ жеткізу мерзімі және орналасу орны** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн мекенжайы: СҚО, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ., Мир к-сі, 8. | | | |
| **6** | **Өнім берушіге, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарына не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кепілдік берілген сервистік қызмет көрсету шарттары** | Жеткізу, орнату, іске қосу-жөндеу жұмыстары, қызметкерлерді жұмыс орнында оқыту.  МИ-ға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету.  Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.  Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:  - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;  - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру ;  - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;  - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;  - бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою(ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);  - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар | | | |