УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Районная больница М.Жумабаева»

КГУ «УЗ акимата СКО»

Сагандыкова Г.Т.

«_19_»_октября__2023г.

_____________________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования и должно быть предназначено для проведения аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП), - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером. Требования к модульному устройству: - комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и скрининг ОАЭ – наличие - полноцветный сенсорный экран – наличие - портативность – наличие - гибкость – наличие - программное обеспечение и интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – наличие - работа от перезаряжаемой батарейки – наличие - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие - память и хранение свыше 1000 тестов – наличие Дополнительные возможности: - наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве - наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - наличие конфигурируемых пользователем установок Требования к измерениям: - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый) – наличие Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE) – наличие Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (TEOAE) Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие Протокол стимуляции: нелинейный –наличие Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие; Определение ответа: TEOAE скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие – Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модуль скрининг КСВП – наличие Тип стимула: Chirp (широкополосный, не менее 1 – 8 кГц) – наличие; Полярность стимула: переменная –наличие Частота стимула: не менее 85 Гц – наличие Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие Расширение спектра – наличие ПК интерфейс: Порты: USB – наличие Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом Потребляемая мощность: не более 2Вт Соответствие положениям Приказа МЗ РК №704 от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга» (Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704) о проведении аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). Соответствие требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» об оснащении родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста. Наличие Сервисного Центра и Поверочной лаборатории на территории РК для проведения ежегодной поверки и технического сопровождения устройства во время его эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зонд LT | Зонд прямой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (новорожденные и дети до 6-мес.) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зонд EP-DP | Зонд угловой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (дети раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 шт. |
|  |  | 5 | Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой | Для переноса и хранения модульного устройства | 1 шт. |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушные вкладыши для двух ушных зондов | Для регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | 2 набора |
|  |  | 2 | Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | Для регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, пуско-наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному, обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением (при отсутствии в штате соответствующих специалистов) сотрудников производителя |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110