УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ

«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

_____________________

Сагындыкова Г.Т.

«_28__»_сентября_2023

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Электрокардиограф 12-ти канальный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Блок аппарата базовый Cardio7 | Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: <10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности Класс 2а , тип BF Сумка для транспортировки Габариты Д/Ш/В 39/39/16 см. Отсек для кабеля пациента Отсек для грудных электродов Отсек для бумаги Отсек для электродов конечностей. Отсек для геля Отсек для кабеля питания Два металических ушка для крепления ремня. Противоударный каркас. Ткань полиэстер | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель питания | Кабель для передачи электроэнергии аппарату | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель пациента | Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электроды конечностей | Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний | 4 шт. |
|  |  | 2 | Грудные электроды | Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний | 6 шт. |
|  |  | 3 | Батарея Li-lon | Тип батареи: Литий - ионная | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бумага для устройства регистрации данных | Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 5 | Гель для ЭКГ | Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40° / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, пуско-наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному, обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением (при отсутствии в штате соответствующих специалистов) сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110