УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ

«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

_____________________

Сагандыкова Г.Т.

«_26_»_сентября_2023 г.

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) аппарат |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Электрохирургический высокочастотный аппарат предназначен для проведения контактного резания и контактной монополярной и биполярной коагуляций биологических тканей высокочастотным электрическим током. Область применения: общая хирургия, эндоскопия, дерматология, онкология, гинекология. Особенности: Максимальная мощность: 200 Вт. Управление: микропроцессорное. 2 режима монополярной резки: Чистый режим, Смешанный Режим 2 режима монополярной коагуляции: Быстрый режим, Режим распыления 1 режим биполярной резки 1 режим биполярной коагуляции Активация аппарата: при помощи ножного либо ручного переключателя. Система безопасности: мониторинг обратного электрода - предотвращает ожоги. Аппарат регистрирует опасный для пациента уровень мощности, подает звуковой сигнал тревоги и выключает аппарат. Функция памяти: устройство запоминает последние введенные настройки. После включения устройства проходит самодиагностика системы и устанавливаются последние введенные настройки. Звуковая и визуальная сигнализация: различные звуковые сигналы при резке и коагуляции. Режимы для монополярной резки. 1) Чистый. -Форма волны с минимальным тепловым повреждением и гемостазом. - Несущая частота 400 кГц. - Только для резки. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～200. 2) Смешанный - Несущая частота 400 кГц. - Частота повторения 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～150. Режимы монополярной коагуляции. 1) Быстрая коагуляция - Несущая частота 400 кГц. - Частота повторения 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 5～80. 2) Спрей коагуляция - Несущая частота 400 кГц. - Частота повторения 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 5～70. Режимы для биполярной резки. 1) Биполярная резка. - Несущая частота 482 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～80. Режимы для биполярной коагуляции. 1) Биполярная стандартная коагуляция. - Несущая частота 482 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～70. Основная и линейная частота 120 В (60 Гц) или 230 В переменного тока (± 10%) (50/60 Гц). Переключатель со 120В на 230В - Наличие. Мощность потребления электроэнергии: 950 ВТ ± 10%. Охлаждение: 2 внутренних вентилятора. Размеры (ВхШхГ): 137мм x 300мм x 395мм Вес 13 кг Дисплей: семи-сегментный ЖК дисплей. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Двухкнопочная монополярная ножная педаль управления | Для активации и деактивации выбранного режима аппарата, ножной переключатель с двумя педалями, подключается к задней части генератора, переключает режимы резка/коагуляция, размер 17 × 15 см | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель для пластины пациента | Для подключения электродов заземления. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электрод-петля | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина наконечника 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электрод-игла | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электрод-нож | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электрод тонкий изогнутый | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6 см, длина наконечника 1 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Электрод-шар | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина наконечника 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 8 | Многоразовая металлическая пластина пациента с кабелем | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, в комплекте с кабелем. Размеры: 15×20,5 см Материал: Проводящий силикон | 1 шт. |
|  |  | 9 | Многоразовая монополярная рукоятка с кабелем | Для установки монополярных электродов при использовании аппарата | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовая пластина пациента | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, размеры 18 × 12 см | 1 шт. |
|  |  | 2 | Одноразовая двойная пластина пациента | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, размеры 18 × 12 см | 1 шт. |
|  |  | 3 | Одноразовая двухкнопочная рукоятка с кабелем | Для установки электродов при использовании аппарата, размеры 0,7 ×15 см | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | 10 ℃ - 40 ℃, относительная влажность 30% - 85%, неконденсация, 700 мбар - 1060 мбар |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, пуско-наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному, обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением (при отсутствии в штате соответствующих специалистов) сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110