УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ

«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

_____________________

Сагандыкова Г.Т.

«_26__»_сентября_2023 г.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | ЛОР-комбайны |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | ЛОР-комбайн | Мобильный ЛОР комбайн на колесиках. Наличие сенсорной панели управления Наличие ирригационного компрессора мощностью 2,2 кгс/см2 ± 0,7 кгс/см2 Наличие аспирационного компрессора - скорость всасывания 100 мл/10 сек - сила всасывания 680 мм рт. ст. Держатель для жестких эндоскопов –2 шт. Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева –1 шт. Емкость, 57 мм –2 шт. Датчик переполнения –1 шт. Встроенный манометр –1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло –2 шт. Габариты (Ш х Г х В): 500 х 566 х 867 мм Общий вес: 73 кг Потребляемая мощность 800 ВА Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Емкость для аспирации, 3000 мл | Накопительная емкость сборник для аспирации 3 000 мл | 1 шт. |
|  |  | 2 | Емкость, 83 мм | Емкость для инструментария врача диаметром 83 мм | 3 шт. |
|  |  | 3 | Емкость, 38 мм | Емкость для инструментария врача диаметром 38 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Устройство быстрого подогрева | Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов | 1 шт. |
|  |  | 5 | Рукоятка для аспирации | Система аспирации, автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место | 1 шт. |
|  |  | 6 | Рукоятка для ирригации | Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов | 2 шт. |
|  |  | 7 | Лоток для инструментов | Лоток для хранения инструментария врача | 2 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия пользования: Температура окружающей среды (устройство) в диапазоне: +10℃ ~ +40℃ Относительная влажность воздуха: не более 95% Атмосферное давление в диапазоне не более: 70-106 кПа. Условия хранения и транспортировки: Температура окружающей среды в диапазоне: -20℃~+60℃ Относительная влажность воздуха: не более 95% Атмосферное давление в диапазоне не более: 70-106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, пуско-наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному, обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением (при отсутствии в штате соответствующих специалистов) сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110